| 7. Гарантии изготовителя 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрошприцев требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу микрошприцев при соблюдении условий эксплуатации, хранения на складах (при условии хранения 1 по ГОСТ 15150) при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Микрошприц М-100 на 100 мкл. без иглы с наконечником LUER соответствует требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. Дата изготовления С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: ООО «Лабораторные Технологии» 606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А E-mail: agat@npfagat.ru |  | МИКРОШПРИЦ М-100 на 100 мкл. с наконечником LUER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Назначение 1.1 Шприцы серии «АГАТ» (далее — микрошприцы) предназначены для ввода жидких проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности в дозатор-испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. 1.2 Условия эксплуатации микрошприцев совпадает с условиями эксплуатации хроматографов. 2. Технические характеристики Наименование параметра; Значение. 1. Номинальное значение максимального дозируемого объема, мкл.; 98-102. 2. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл.; 2. 3. Допустимый предел случайной погрешности (среднее квадратичное отклонение), %; 1. 4. Микрошприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, МПа (кгс/см3); 0,3 (3,0). Средний ресурс работы 60 000 уколов 3. Комплектность №; Наименование; Количество, шт. 1.; Микрошприц М-100 без иглы; 1. 2.; Руководство по эксплуатации; 1. 3.; Футляр; 1. |
| --- | --- | --- |
| 7. Гарантии изготовителя 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрошприцев требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу микрошприцев при соблюдении условий эксплуатации, хранения на складах (при условии хранения 1 по ГОСТ 15150) при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Микрошприц М-100 на 100 мкл. без иглы с наконечником LUER соответствует требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. Дата изготовления С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: ООО «Лабораторные Технологии» 606002, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, дом 12А E-mail: agat@npfagat.ru |  | МИКРОШПРИЦ М-100 на 100 мкл. с наконечником LUER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Назначение 1.1 Микрошприцы серии «АГАТ» (далее — микрошприцы) предназначены для ввода жидких проб в приборы химико-аналитического ряда, в частности в дозатор-испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. 1.2 Условия эксплуатации микрошприцев совпадает с условиями эксплуатации хроматографов. 2. Технические характеристики Наименование параметра; Значение. 1. Номинальное значение максимального дозируемого объема, мкл.; 98-102. 2. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл.; 2. 3. Допустимый предел случайной погрешности (среднее квадратичное отклонение), %; 1. 4. Микрошприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, МПа (кгс/см3); 0,3 (3,0). Средний ресурс работы 60 000 уколов 3. Комплектность №; Наименование; Количество, шт. 1.; Микрошприц М-100 без иглы; 1. 2.; Руководство по эксплуатации; 1. 3.; Футляр; 1. |

| 4. Устройство и работа 4.1 Действие микрошприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянном баллоне микрошприца металлическим поршнем. 4.2 Задание дозируемого объема осуществляется с помощью линейной шкалы, нанесенной на стеклянный баллон микрошприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. 5. Подготовка микрошприца и порядок работы 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. 5.3. Опустить иглу микрошприца в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. 5.4. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем. |  | В случае загрязнения внутренней поверхности микрошприца, промыть любым органическим растворителем. ВНИМАНИЕ! Не подвергать нагреву микрошприц свыше 250 оС. Микрошприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 оС).. |
| --- | --- | --- |
| 4. Устройство и работа 4.1 Действие микрошприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянном баллоне микрошприца металлическим поршнем. 4.2 Задание дозируемого объема осуществляется с помощью линейной шкалы, нанесенной на стеклянный баллон микрошприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. 5. Подготовка микрошприца и порядок работы 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. 5.3. Опустить иглу микрошприца в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. 5.4. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем. |  | В случае загрязнения внутренней поверхности микрошприца, промыть любым органическим растворителем. ВНИМАНИЕ! Не подвергать нагреву микрошприц свыше 250 оС. Микрошприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20 оС).. |